## Arkusz1
MCUS.DZP.373-26/2024 |  |  |  | Załącznik nr 2b do Zapytania ofertowego
KALKULACJA CENOWA
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu II część zamówienia - dostawa wózka prysznicowego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu
Lp. | Przedmiot zamówienia wraz z opisem | j.m. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | WÓZEK PRYSZNICOWY: sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. OPIS PRODUKTU: 1. Wózek na jednej kolumnie z elektryczną regulacją wysokości i kąta nachylenia oparcia pleców za pomocą zintegrowanych paneli sterujących, znajdujących się z trzech stron wózka, wyposażony w miękki, nienasiąkliwy zdejmowany materac oraz poduszkę pod głowę. W zestawie z co najmniej 2 bateriami i 1 ładowarką oraz odłączany wąż odpływowy Wózek na jednej kolumnie z elektryczną regulacją wysokości i kata nachylenia oparcia pleców za pomocą zintegrowanych paneli sterujących, znajdujących się z trzech stron wózka. 2. Regulacja wysokości od podłogi do leżenia w zakresie min. 605-955mm (+/- 20 mm) 3. Długość całkowita: 2005 mm (+/-20 mm) 4. Podnoszenie urządzenia za pomocą siłowników 5. Szerokość całkowita: regulowana w dwóch szerokościach, pozwalająca na kąpiel również szerszych pacjentów 759 mm; 888 mm, szerokość leża 586 mm (+/- 20 mm) 6. Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg. przy wadze pacjenta min. 180 kg 7. Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców do min. 15° 8. Przycisk awaryjnego zatrzymania funkcji elektrycznych w przypadku awarii pilota sterowania 9. Wózek wyposażony w funkcję zatrzymania obniżenia leża przy na potkaniu na przeszkodę 10. Elastyczna strefa leża składająca się z giętkich lameli leża, które pozwalają rozłożyć nacisk na dolną część pleców i pośladków pacjenta. Oznaczenie elastycznej strefy na materacu pozwalające na jej łatwe zlokalizowanie 11. Leże wózka lekko pochylone w kierunku odpływu dla lepszego odprowadzenia wody 12. Mechanizm umożliwiający prowadzenie wózka w linii prostej dostępny na 2 kołach znajdujących się po przekątnej względem siebie na 2 końcach wózka 13. Cztery kółka wyposażone w indywidualne hamulce 14. Poręcze boczne opuszczane z obu stron wózka 15. Poręcze z uchwytami dla pacjenta pozwalającymi na jego przytrzymanie się w trakcie przekręcania się na leżu. Na poręczach uchwyt dla słuchawki prysznicowej 16. Barierki po opuszczeniu chowające się pod leże wózka, co pozwala na bliższe dosunięcie wózka do łóżka i niwelację przerwy miedzy nimi 17. Instrukcja w języku polskim 18. Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta- dołączona na wezwanie Zamawiającego 19. Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce - stosowny dokument dołączyć na wezwanie Zamawiającego 20. Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwaancyjnego Okres gwarancji wg. producenta, jednak nie krótszy 12 m-cy. ........................(Wykonawca zobowiązany jest wskazać minimalny okres gwarancji w miejsce wykropkowane) | szt. | 1
RAZEM