## Arkusz1
MCUS.DZP.372-Z-26/2024 |  |  |  | Załącznik nr 2c do Zapytania ofertowego
KALKULACJA CENOWA
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu część III zamówienia - dostawa podnośnika jezdnego do mu Pomocy Społecznej przy ul. Rędińskiej 66/68 we Wrocławiu
Lp. | Przedmiot zamówienia wraz z opisem | j.m. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | PODNOŚNIK JEZDNY: sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. OPIS: 1. Typ: podnośnik pasywny, mobilny 2. Udźwig: minimum 230 kg 3. Sposób podnoszenia, opuszczania, sterowania podstawą jezdną pilotem: elektryczny 4. Opuszczanie awaryjne: manualne 5. Dodatkowa możliwość podnoszenia i opuszczania z panelu sterowania: elektrycznie 6. Panel sterowania wyposażony w funkcję pokazującą stan naładowania baterii z alarmem dźwiękowym oraz przycisk awaryjnego zatrzymywania 7. Sposób rozszerzenia podstawy jezdnej: elektryczny 8. Waga urządzenia: 66 kg +/-5 kg 9. Waga do podnośnika zintegrowana na stałe z wieszakiem 4- punktowym 10. Waga z wyświetlaczem, o dźwigu minimum 300 kg, wyposażona w funkcję HOLD i TARA, dokładność ważenia 0,1 kg 11. Urządzenie zasilane akumulatorem umożliwiające pojedyńczemu opiekunowi na szybkie, łatwe i bezpieczne przemieszczenie osoby 12. Długość x Szerokość x Wysokość podnośnika: 130 cm x 67 cm x 135 cm (+/-10 cm) 13. Minimalna szerokość nóg: wewn./zewn. 520 / 670 mm (+/-10 mm) 14. Maksymalna szerokość nóg: wewn./zewn. 1030/1180 mm (+/-10 mm) 15. Maksymalna wysokość unoszenia: od końca ramienia do podłogi- 1960 mm (+/-10 mm) 16. Minimalna wysokość unoszenia umożliwiająca podnoszenie osoby z podłogi: 680 mm 17. Wysokość nóg urządzenia: 115 mm (+/-10 mm) 18. Podstawa jezdna wyposażona: w cztery kólka, z czego dwa z hamulcem 19. Poziom natężenia dźwięku: max 52 db 20. Podwieszka wykonana z siatki poliestrowej z podparciem głowy: min. udźwig min. 250 kg - 3 szt. w różnych rozmiarach 21. Instrukcja w języku polskim 22. Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta- dołączona na wezwanie Zamawiającego 23. Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce - stosowny dokument dołączyć na wezwanie Zamawiającego Okres gwarancji wg. producenta, jednak nie krótszy 12 m-cy. ........................(Wykonawca zobowiązany jest wskazać minimalny okres gwarancji w miejsce wykropkowane) | szt. | 1
RAZEM